## Theorie GNS
Voor alle enterobacterales verdwijnt de correctie bij het fenotype "RESISTANT" voor SXT. Dit fenotype wordt herkend vanaf een MIC vitek van 80 mg/L (MIC 4 = I) waarbij correctie naar R. → slechts 0,12% van de isolaten heeft een MIC van 80 mg/L en zou dus I worden ipv R. OK
micro-organisme | fenotype | geen correctie in E-E | therapeutische correctie | Commentaar | conclusie (OK, te bespreken op AB beleid, niet OK)
Citrobacter braakii, freundii, youngae, koseri Enterobacter aerogenes, cloacae, (asburiae, cancerogenus) | carbapenemase (+ or - ESBL) | cefepime | R | Fenotype frequent ten onrechte gedetecteerd (MIC mero <=0,25) en lage MIC's voor de betrokken antibiotica → correcties dienen manueel terug gezet te worden (cfr. regel 143). Hogere werklast en meer kans op major errors omdat de meting manueel moet teruggezet worden van R naar S. Soms is MIC mero wel verhoogd, dan vaak in combinatie met hogere MIC's voor cefalosporines (en bvb al resistentie voor PTZ). MIC mero wordt gecontroleerd met etest, 3GC worden concordant doorgegeven onderling en met de 4GC, de 4GC wordt gerapporteerd als gemeten. | OK
| carbapenemase (+ or - ESBL) | cefotaxime | R |  | OK
| carbapenemase (+ or - ESBL) | ceftazidime | R |  | OK
| carbapenemase (+ or - ESBL) | cefuroxime | R |  | OK
| carbapenemase (+ or - ESBL) | PTZ | R |  | OK
| extended spectrum beta-lactamase | cefuroxime | R | Indien ESBL fenotype afgaat verwachten we dat cefuroxime al R gemeten is. Indien toch S, dan komt dit niet op het rapport. Geen probleem dus. | OK
| high level Case (AmpC) | cefuroxime | R | Indien high level Cefalosporinase fenotype afgaat verwachten we dat cefuroxime al R gemeten is. Indien toch S, dan komt dit niet op het rapport. Geen probleem dus. Daarnaast verwachten we ook dat 3GC hierbij ook R zullen zijn, en de cefalosporines worden altijd concordant doorgegeven | OK
| high level Case (AmpC) | piptazo | R | Momenteel zit er op deze correctie geen controle, literatuur onderzoek naar gebruik van piperacilline-tazobactam bij HL AmpC toont aan dat PTZ niet werkzaam is in geval van high level AmpC expressie. | Te bespreken → regel maken
| RESISTANT GEN TOB (ANT(2'')) | genta | R | Impact moeilijk in te schatten gezien zeer weinig voorkomen van correcties o.b.v deze fenotypes in de praktijk. Gentamicine enkel in endocarditis context. Tobramycine als inhalatietherapie voornamelijk in muco-context. Potentieel risico op een echte "major error" door wegvallen correctie is laag + impact hiervan verwaarloosbaar gezien lage frequentie van voorkomen en zelden gebruik in monotherapie. Eventuele correcties op amikacine blijven wel behouden in E-E (meest klinisch relevant). Gezien momenteel van EUCAST uit geen expert rules voor aminoglycosiden beter phenotypic toch behouden. → regel voorzien | OK
| resistant GEN TOB NET (AAC (3)-II | genta | R |  | OK
| resistant GEN TOB NET (AAC (3)-II | tobra | R |  | OK
| resistant GEN TOB NET AMI | genta | I/R |  | OK
| resistant GEN TOB NET AMI | tobra | R |  | OK
| RESISTANT TOB NET AMI (AAC(6')) | tobra | R |  | OK
Citrobacter koseri | high level natural penicillinase | cefuroxime | R | Wegvallen correctie waarschijnlijk juister, CIKO geen AmpC dus, cefuroxime wel therapeutische optie. | OK
| carbapenemase (+ or - ESBL) | AMC | R | cfr. supra bij carbapenemase +-ESBL | OK
Enterobacter aerogenes, cloacae | impermeability carba (+ esbl or HL ampC) | cefuroxime | R | Geen klinische impact, cefuroxime niet gerapporteerd indien toch S | OK
| impermeability carba (+ esbl or HL ampC) | PTZ | R | Momenteel zit er op deze correctie geen controle, literatuur onderzoek naar gebruik van piperacilline-tazobactam bij HL AmpC toont aan dat PTZ niet werkzaam is in geval van high level AmpC expressie. | Te bespreken → regel maken
micro-organisme | fenotype | geen correctie in E-E | therapeutische correctie | Commentaar | conclusie (OK, te bespreken op AB beleid, niet OK)
Escherichia coli | carbapenamese +- ESBL | AMC | R | cfr. supra bij citrobacter en enterobacter carbapenemase +-ESBL | OK
| carbapenamese +- ESBL | cefepime | R |  | OK
| carbapenamese +- ESBL | cefuroxime | R |  | OK
| carbapenamese +- ESBL | cefotaxime | R |  | OK
| carbapenamese +- ESBL | cefta | R |  | OK
| carbapenamese +- ESBL | tazo | R |  | OK
| carbapenamese +- ESBL | temo | R |  | OK
| cefalosporinase (ampC) | AMC | R | Indien correcties gebeuren o.b.v. dit fenotype is dit vooral op AMC (wanneer MIC 8 mg/L). Om dit fenotype te triggeren zijn ampi en cefuroxime MIC's vermoedelijk al resistent. Cfr. ruwe data AES. | ok
| cefalosporinase (ampC) | ampi | R |  | ok
| cefalosporinase (ampC) | cefuroxime | R |  | ok
| ESBL | cefuroxime | R | Opgevangen door ESBL regel (63) | OK
| high level Case (AmpC) | ampi | R | Isolaten met dit fenotype op vitek lijken steeds al R voor ampicilline, AMC en cefuroxime, m.a.w. hoeft er hier ook niet gecorrigeerd te worden door de software. Wegvallen van deze correcties veroorzaakt dus ook geen fouten in interpretatie. | OK
| high level Case (AmpC) | AMC | R |  | OK
| high level Case (AmpC) | cefuroxime | R |  | OK
| high level Case (AmpC) | PTZ | R | Momenteel zit er op deze correctie geen controle, literatuur onderzoek naar gebruik van piperacilline-tazobactam bij HL AmpC toont aan dat PTZ niet werkzaam is in geval van high level AmpC expressie. | Te bespreken → regel maken
| impermeability carba (+ESBL or HL ampC) | AMC | R | Correcties o.b.v. van dit fenotype nog niet gezien in de praktijk. Relevantie moeilijk in te schatten. Vermoedelijk zijn isolaten met dit fenotype al resistent gemeten voor AMC en cefuroxime dus quid relevantie verdwijnen therapeutsiche correctie? | ok
| impermeability carba (+ESBL or HL ampC) | cefuroxime | R |  | ok
| impermeability carba (+ESBL or HL ampC) | PTZ | R | Momenteel zit er op deze correctie geen controle, literatuur onderzoek naar gebruik van piperacilline-tazobactam bij HL AmpC toont aan dat PTZ niet werkzaam is in geval van high level AmpC expressie. | Te bespreken → regel maken
| inhibitor resistant penicillinase | AMC | R | Correcties obv dit fenotype zeldzaam. Nog niet tegengekomen in praktijk. Bij dit fenotype is de MIC van AMC typisch >= 32 mg/L en m.a.w. al resistent. Wegvallen correctie geen impact. | OK
| oxa-1 like | cefepime | R | Weinig frequent fenotype. Gevlagd bij verhoogde MIC cefepime zonder sterk verhoogde MICs voor 3GC. Mogelijkheden zijn meetfout op cefepime door vitek, of reëel fenotype. Indien reëel fenotype en bvb MIC cefepime toch nog 1 mg/L (= nog S), kans op een very major error. Vanaf MIC 2 wordt dit opgevangen door regel cefepime is resistenter gemeten dan 3GC. Indien E-E: regel nodig → als dit fenotype herkend wordt regel maken om CTX-CAZ -FEP te testen met disk diffusie. Concordant antwoorden | OK mits regel
| SHV1 | AMC | R | SHV-1 fenotype wordt getriggerd bij ceftazidime I/R en typisch lage MIC's van CTX en FEP. Indien een reëel SHV-1 fenotype, dan verwachten we AMC ook resistent. SHV-1 wordt bevestigd met disk diffusie. Indien CAZ geen meetfout van Vitek (en dus mogelijk compatibel met SHV-1) dient AMC best R gerapporteerd te worden → regel bijschrijven? want correctie zal wegvallen. In praktijk echter nog nooit een correctie gezien hierbijom AMC. Waarschijnlijk is hogere MIC AMC (>=16 mg/L) nodig om fenotype te triggeren. | OK
| Aminoglycosiden: zelfde correcties als bij Citrobacter/Enterobacter → cfr. supra. |  |  |  | OK
| RESISTANT GEN TOB NET (AAC(3)-IV) | genta | R | cfr. aminoglycosiden bij citrobacter/enterobacter | OK
| RESISTANT GEN TOB NET (AAC(3)-IV) | tobra | R | cfr. aminoglycosiden bij citrobacter/enterobacter | OK
micro-organisme | fenotype | geen correctie in E-E | therapeutische correctie | Commentaar | conclusie (OK, te bespreken op AB beleid, niet OK)
Klebsiella oxytoca, pneumoniae | acquired cefalosporinase (exept ACC-1) | AMC | R | Correcties o.b.v. dit fenotype komen zelden voor. Relevantie moeilijk in te schatten. Om dit fenotype te callen boven meer courante fenotypes zoals "acquired penicillinase" verwachten we AMC MIC van >=64 mg/L en cefuroxime MIC >= 16 mg/L. M.a.w. dan zijn beide antibiotica al resistent, dus verdwijnen van therapeutische correctie geen probleem. | OK
| acquired cefalosporinase (exept ACC-1) | cefuroxime | R |  | OK
| carbapenamese +- ESBL | AMC | R | cfr. supra bij citrobacter en enterobacter carbapenemase +-ESBL NB: fenotype veel minder frequent (foutief) gevlagd als bij PRMI en ESCO | OK
| carbapenamese +- ESBL | cefepime | R |  | OK
| carbapenamese +- ESBL | cefotaxime | R |  | OK
| carbapenamese +- ESBL | cefta | R |  | OK
| carbapenamese +- ESBL | cefuroxime | R |  | OK
| carbapenamese +- ESBL | PTZ | R |  | OK
| ESBL | cefuroxime | R | Opgevangen door ESBL regel (64) | OK
| impermeability carba (+ESBL or HL ampC) | cefuroxime | R | Correcties o.b.v. van dit fenotype nog niet gezien in de praktijk. Relevantie moeilijk in te schatten. Isolaten waarbij dit fenotype herkend wordt hebben MIC cefuroxime typisch >= 64 mg/L; m.a.w. al R dus geen impact verdwijnen therapeutsiche correctie. | OK
| inhibitor resistant penicillinase | AMC | R | Correcties obv dit fenotype zeldzaam. Nog niet tegengekomen in praktijk. Bij dit fenotype is de MIC van AMC typisch >= 32 mg/L en m.a.w. al resistent. Wegvallen correctie geen impact. | OK
| Aminoglycosiden: zelfde correcties als bij Citrobacter/Enterobacter → cfr. supra. |  |  |  | ok
Klebsiella pneumoniae | SHV1 | AMC | R | cfr. E.coli | OK
Klebsiella oxytoca | high level natural penicillinase K1 +/- IMP (cephamycins) | AMC | R | Correcties o.b.v. dit fenotype nog niet tegengekomen in de praktijk. K1 bla in principe gevoelig voor inhibitoren. Door hyperproductie overspoelen inhibitor waardoor ook resistentie tegen AMC en PTZ. Bij dit fenotype verwachten dan we AMC en PTZ dan ook resistent. Quid relevantie verdwijnen correctie? Tevens verwachten we ook hoge MIC's voor 3GC, waardoor andere fenotypes zoals ESBL en Acquired cefalosporinase meer waarschijnlijk gecalld wordt. | OK | zou in 10-20% van de KLOX hyperproductie zijn
|  | cefuroxime | R |  | OK
|  | PTZ | R |  | OK
micro-organisme | fenotype | geen correctie in E-E | therapeutische correctie | Commentaar | conclusie (OK, te bespreken op AB beleid, niet OK)
Proteus mirabilis | acquired cefalosporinase (exept ACC-1) | AMC | R | Correcties o.b.v. dit fenotype komen zelden voor. Relevantie moeilijk in te schatten. Om dit fenotype te callen boven meer courante fenotypes zoals "acquired penicillinase" verwachten we AMC MIC van >=64 mg/L en cefuroxime MIC >= 16 mg/L. M.a.w. dan zijn beide antibiotica al resistent, dus verdwijnen van therapeutische correctie geen probleem. | OK
| acquired cefalosporinase (exept ACC-1) | cefur | R |  | OK
| ESBL | cefur | R | Opgevangen door ESBL regel (113) | OK
Proteus hauseri, penneri, vulgaris | High level cefuroximase | AMC | R | Correcties o.b.v dit fenotype komen zelden voor. Relevantie moeilijk in te schatten bij sowieso al weinig frequent species op Vitek. Fenotype kan in theorie gedetecteerd worden vanaf een AMC MIC van <=4 mg/L. Hierdoor zou een fout kunnen gemaakt worden dat S wordt doorgegeven i.p.v. R. (report as measured, de vraag is of dit fout is, aangezien meer typisch bij dit fenotype hogere MICs te verwachten zijn, die correleren met een R categorie. | OK
| High level cefuroximase | cefuroxime | R | WILD (cefuroximase) fenotype blijft wel behouden, dus automatisch correctie naar R. | OK
Proteus mirabilis, hauseri, penneri, vulgaris | carbapenamese +- ESBL | AMC | R | Fenotype frequent ten onrechte gedetecteerd (MIC mero <=0,25) en lage MIC's voor de betrokken antibiotica → correcties dienen manueel terug gezet te worden (cfr. regel 143). Hogere werklast en meer kans op major errors omdat de meting manueel moet teruggezet worden van R naar S. Soms is MIC mero wel verhoogd, dan vaak in combinatie met hogere MIC's voor cefalosporines (en bvb al resistentie voor PTZ). MIC mero wordt gecontroleerd met etest, 3GC worden concordant doorgegeven onderling en met de 4GC, de 4GC wordt gerapporteerd als gemeten. | OK
| carbapenamese +- ESBL | cefuroxime | R |  | OK
| carbapenamese +- ESBL | cefta | R |  | OK
| carbapenamese +- ESBL | cefotaxime | R |  | OK
| carbapenamese +- ESBL | cefepime | R |  | OK
| carbapenamese +- ESBL | PTZ | R |  | OK
| carbapenamese +- ESBL | temo | R |  | OK
| inhibitor resistant penicillinase | AMC | R | Correcties obv dit fenotype zeldzaam. Nog niet tegengekomen in praktijk. Bij dit fenotype is de MIC van AMC typisch >= 32 mg/L en m.a.w. al resistent. Correctie dus niet nodig. | OK
Proteus mirabilis, penneri | Aminoglycosiden: zelfde correcties als bij Citrobacter/Enterobacter → cfr. supra. |  |  |  | OK
Proteus hauseri, vulgaris | RESISTANT GEN TOB (ANT(2'')) | genta | R | cfr. supra bij citrobacter/enterobacter | OK
| RESISTANT GEN TOB NET (AAC(3)-II) | genta | R |  | OK
| RESISTANT GEN TOB NET (AAC(3)-II) | tobra | R |  | OK
| RESISTANT TOB NET AMI (AAC(6')) | tobra | R |  | OK
micro-organisme | fenotype | geen correctie in E-E | therapeutische correctie | Commentaar | conclusie (OK, te bespreken op AB beleid, niet OK)
Hafnia alvei, paralvei | high level Case (AmpC) | cefuroxime | R | Geen klinische impact, cefuroxime niet gerapporteerd indien toch S. | OK
| high level Case (AmpC) | PTZ | R | Momenteel zit er op deze correctie geen controle, literatuur onderzoek naar gebruik van piperacilline-tazobactam bij HL AmpC toont aan dat PTZ niet werkzaam is in geval van high level AmpC expressie. | Te bespreken → regel maken
| RESISTANT GEN TOB (ANT(2") | genta | R | Correctie nog nooit gezien. Geen klinische impact, genta zou nooit als therapie gegeven worden in deze context. | OK
micro-organisme | fenotype | geen correctie in E-E | therapeutische correctie | Commentaar | conclusie (OK, te bespreken op AB beleid, niet OK)
Providencia alcalifaciens, rustigianii | WILD | colistine | R | Opgevangen met regel 25 Providencia species, op voorwaarde dat deze regel correct gelezen wordt. | OK
| WILD | nitrofuran | R |  | OK
Providencia stuartii, rettgeri | carbapenamese +- ESBL | cefotaxime | R | cfr. supra bij citrobacter en enterobacter carbapenemase +-ESBL NB: fenotype veel minder frequent (foutief) gevlagd als bij PRMI en ESCO | OK
| carbapenamese +- ESBL | cefta | R |  | OK
| carbapenamese +- ESBL | cefepime | R |  | OK
| carbapenamese +- ESBL | PTZ | R |  | OK
| high level Case (AmpC) | PTZ | R | Momenteel zit er op deze correctie geen controle, literatuur onderzoek naar gebruik van piperacilline-tazobactam bij HL AmpC toont aan dat PTZ niet werkzaam is in geval van high level AmpC expressie. | Te bespreken → regel maken
Providencia rettgeri | RESISTANT TOB NET AMI (AAC(6')) | tobra | R | Cfr. supra bij Citrobacter en Enterobacter | OK
Providencia stuartii | wild (AAC2) | genta | R | Hier verdwijnt correctie op het "wild type"; m.a.w. very major bij quasi elke PRST t.o.v. EUCAST-phenotypic. Echter uit de literatuur blijkt dat ondanks dat elke P. stuartii chromosomaal AAC2 exprimeert in lage hoeveelheden die niet leiden tot resistentie voor gentamicine en tobramycine. High level expressie is het gevolg van mutaties in regulerende genen en niet het gevolg van inductie door blootstelling aan aminoglycosiden, wat vroeger gedacht werd. M.a.w. niet fout om door te geven zoals gemeten. Macinga DR, Front Biosci. 1999 Feb 1;4:D132-40. doi: 10.2741/macinga. PMID: 9924143. | OK
| wild (AAC2) | tobra | R |  | OK, zie Macinga DR, Front Biosci. 1999 Feb 1;4:D132-40. doi: 10.2741/macinga.
micro-organisme | fenotype | geen correctie in E-E | therapeutische correctie | Commentaar | conclusie (OK, te bespreken op AB beleid, niet OK)
Pseudomonas aeruginosa | carbapenemase | cefta | R | Fenotype getriggerd bij MIC mero >=8 mg/L (I). Hierbij worden cefta en cefepime met disk diffusie gecontroleerd indien deze nog S op Vitek. Voor cefepime verwacht je bij dergelijk fenotype typisch MIC >=64 mg/L. PTZ is sowieso een moeilijk te meten antibioticum, bij MIC 16 mg/L (I, volgens nieuwe definitie) kan carbapenemase fenotype eventueel getriggerd worden, waarbij theoretische kans dat I ipv R doorgegeven wordt (echter in de praktijk nog nooit correctie gezien op PTZ, meest waarschijnlijk steeds al resistent bij isolaten waarbij dit fenotype getriggerd wordt). | Ok
| carbapenemase | cefepime | R |  | OK | komt dit frequent voor? Data 31/8 - 6/09: 50 PSAEs, waarvan 1 maal deze correctie
| carbapenemase | PTZ | R |  | OK, bioart regel "hertest cefta-cefepime bij mero I" herbekijken. PTZ ook controleren indien nog I?
| ESBL | cefta | R | Bij dit fenotype typisch MIC ceftazidime van >=32 mg/L en cefepime mogelijk vanaf 8 mg/L. Voor ceftazidime lijkt het wegvallen van een therapeutische correctie dus geen probleem, voor cefepime kan dit bij een MIC van 8mg/L potentieel leiden tot een "very major error"→ S ipv R, zie ook ruwe data EUCAST. | Ok
| ESBL | cefepime | R |  | Te bespreken: regel maken: indien cefta en cefepime sterk discordant, te controleren, indien nog steeds discordant. Concordant doorgeven.
| High level cephalosporinase | PTZ | R | Momenteel zit er op deze correctie geen controle, literatuur onderzoek naar gebruik van piperacilline-tazobactam bij HL AmpC toont aan dat PTZ niet werkzaam is in geval van high level AmpC expressie. | Te bespreken → regel maken
| RESISTANT | levofloxacine | R | Obsolete correctie: fenotype pas herkend vanaf MIC levo >=2, hetgeen al overeenkomt met R. | OK
| RES GEN TOB NET AMI | amika | R | Geen klinische impact, ander fenotype RESISTANT (TOB, NET, AMI) blijft behouden, geen correcties meer naar genta, maar conform EUCAST v10 (IE voor genta) | OK
| RES GEN TOB NET AMI | genta | R |  | OK
| RES GEN TOB NET AMI | tobra | R |  | OK
micro-organisme | fenotype | geen correctie in E-E | therapeutische correctie | Commentaar | conclusie (OK, te bespreken op AB beleid, niet OK)
Morganella morganii | acquired penicilinase | cefuroxime | R | Wordt opgevangen door regel cefur moet steeds R | OK
| carbapenamase +- ESBL | cefuroxime | R | cfr. supra bij citrobacter en enterobacter carbapenemase +-ESBL NB: fenotype veel minder frequent (foutief) gevlagd als bij PRMI en ESCO | OK
| carbapenamase +- ESBL | cefepime | R |  | OK
| carbapenamase +- ESBL | cefotaxime | R |  | OK
| carbapenamase +- ESBL | cefta | R |  | OK
| carbapenamase +- ESBL | PTZ | R |  | OK
| ESBL | cefuroxime | R | Wordt opgevangen door regel cefuroxime moet steeds R | OK
| high level Case (AmpC) | cefuroxime | R | Wordt opgevangen door regel cefuroxime moet steeds R | OK
| high level Case (AmpC) | PTZ | R | Momenteel zit er op deze correctie geen controle, literatuur onderzoek naar gebruik van piperacilline-tazobactam bij HL AmpC toont aan dat PTZ niet werkzaam is in geval van high level AmpC expressie. | Te bespreken → regel maken
Serratia marcescens | carbapenamase +- ESBL | cefotaxime | R | cfr. supra bij citrobacter en enterobacter carbapenemase +-ESBL NB: fenotype veel minder frequent (foutief) gevlagd als bij PRMI en ESCO | OK
| carbapenamase +- ESBL | cefta | R |  | OK
| carbapenamase +- ESBL | cefepime | R |  | OK
| carbapenamase +- ESBL | PTZ | R |  | OK
| high level Case (AmpC) | PTZ | R | Momenteel zit er op deze correctie geen controle, literatuur onderzoek naar gebruik van piperacilline-tazobactam bij HL AmpC toont aan dat PTZ niet werkzaam is in geval van high level AmpC expressie. | Te bespreken → regel maken
Serratia liquefaciens | WILD | colistine | R | colistine S wordt niet doorgegeven van vitek colistine → of geldt hier regel 133? | OK
| WILD | nitrofurantoïne | R | Veel stammen zijn nitrofurantoïne R maar geen intrinsieke resistentie beschreven. Zeldzaam species en nitrofurantoïne weinig klinische relevantie. Report as measured ok, weinig kans dat nitrofurantoïne S gemeten zal worden. Zie referentie Stock et al. Int J Antimicrob Agents. 2003 Jul;22(1):35-47. doi: 10.1016/s0924-8579(02)00163-2. | OK
| WILD (CEPHALOSPORINASE) | cefuroxime | R | Gezien alle serratia induceerbaar chromosomaal AmpC, best cefuroxime R laten. Kans dat cefuroxime nog S gemeten wordt is echter zeer klein. Zie ook referentie: Stock et al. Int J Antimicrob Agents. 2003 Jul;22(1):35-47. doi: 10.1016/s0924-8579(02)00163-2. | OK, mits regel?
| acquired penicillinase | cefuroxime | R |  | OK, mits regel?
Serratia liquefaciens, marcescens | Aminoglycosiden: zelfde correcties als bij Citrobacter/Enterobacter → cfr. supra. |  |  |  | OK
micro-organisme | fenotype | geen correctie in E-E | therapeutische correctie | Commentaar | conclusie (OK, te bespreken op AB beleid, niet OK)
Acinetobacter baumanii, calcoaceticus, pittii | carbapenemase | cefta | R | Vanuit klinisch oogpunt weinig relevant. Als er fenotypisch gecorrigeerd wordt is dit op CTX (deze correcties blijven behouden). Andere correcties in de praktijk nog niet aangetroffen. Kans dat er hierdoor major error gemaakt wordt is zeer klein, temeer omdat we naar een adapted CLSI-breekpunt zullen gaan waarbij de I categorie vervalt en bij R gevoegd wordt. Hierdoor zullen we sneller R rapporteren. Vanuit klinsch oogpunt weinig verschil gezien op deze moment bij I ook al naar breder spectrum antibiotica geswitcht wordt. | OK
| carbapenemase | cefepime | R |  | OK
| carbapenemase | PTZ | R |  | OK
| ESBL (clav inhibited) | cefta | R |  | OK
| ESBL (clav inhibited) | cefepime | R |  | OK
| HL cefalosporinase | cefta | R |  | OK
| HL cefalosporinase | PTZ | R |  | OK
| Resistant | levofloxacine | R | Fenotype getriggerd vanaf MIC 1 mg/L. Nog niet tegengekomen in praktijk. Zou kunnen leiden tot I ipv R vroeger (very major error gezien nieuwe I definitie) doch vanuit EUCAST filosofie niet fout. | OK ECOFF Acinetobacter = 0.5 mg/L
Burkholderia cepacia | WILD | cefepime | R | Weinig frequente kiem in het labo en sowieso al weinig op vitek getest. Impact? Geen intrinsieke resistente noch bij CLSI noch bij EUCAST. | OK
Andere zeldzame bacterie-antibioticum combinaties waarbij correcties in E-E wegvallen.
Cedecea davisae, lapagei, neteri | WILD | colistin | R
Edwardsiella tarda | WILD | colistin | R
Cronobacter muytjensii, sakazakii | high level Case (AmpC) | AMC | R
| high level Case (AmpC) | ampicilline | R
| high level Case (AmpC) | cefuroxime | R
| high level Case (AmpC) | PTZ | R
Kluyvera ascorbata, cryocrescens | WILD | ampicilline | R
| WILD | cefuroxime | R
Kluyvera intermedia | WILD (cephalosporinase) | ampicilline | R
| WILD (cephalosporinase) | AMC | R
Leclercia adecarboxylata | ESBL | ampicilline | R
| ESBL | cefuroxime | R
Leliotta amnigena | WILD (cephalosporinase) | cefuroxime | R
Serratia ficaria, grimesii, odorifera, plymuthica, rubideae | WILD | cefuroxime | R | Cefuroxime R behouden bij alle serratia species (allen een chromosomaal en induceerbaar AmpC m.u.v. S.rubidaea) | te bespreken
| WILD | colistin | R | Geen EUCAST intrinsieke resistentie of expert regels beschreven. Report as measured. Zie referentie: DOI: 10.1093/jac/dkg156 | OK
| WILD | nitrofurantoÏne | R | Geen EUCAST intrinsieke resistentie of expert regels beschreven. Report as measured | OK
Serratia fonticola | WILD | colistin | R | Geen EUCAST intrinsieke resistentie of expert regels beschreven. Report as measured | OK
| WILD | nitrofurantoÏne | R | Geen EUCAST intrinsieke resistentie of expert regels beschreven. Report as measured | OK
| WILD (penicillinase + cephalosporinase) | ampicilline | R | codeert een chromosomaal klasse A bla → toch ampicilline R behouden? | te bespreken
Pluralibacter gergoviae | Acquired penicillinase | cefuroxime | R
| Resitant gen tob net ami | genta | R
| Resitant gen tob net ami | tobra | R
| WILD (cephalosporinase) | cefuroxime | R
Note on F73: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: vulgaris, intrisiek cefur R, geen correcties op cefur blijven behouden itt de andere proteussen

## Theorie STAF
micro-organisme |  | fenotype | geen correctie in E-E | therapeutische correctie | Commentaar | conclusie (OK, te bespreken op AB beleid, niet OK)
Stafylococcus aureus, epidermidis, haemolyticus, hominis, saprophyticus, warneri |  | MLSB (+-SA) Constitutive | erytrhomycine | R | MLSB fenotypes worden herkend o.b.v. resultaat inducible clinda resistance, MIC erythromycine en MIC clindamycine. Normaliter is MIC clinda bij MLSB constitutive fenotype "R", in theorie kan dit nog 0,5 mg/L zjn (=I). Als het fenotype herkend wordt wordt dit naar R gecorrigeerd. In dit scenario (inducible clinda res negatief, erythro R en clinda S gaat custom regel 112 om manueel te hertesten met D-test af. Erythro en clinda worden hierbij obv zonediameter geantwoord. De ervaring leert dat de D-test zelden positief is (m.a.w. MIC vitek clinda concordant met zone diameter disk).CAVE: dtest regel enkel bij hemoculturen en varia!! urine en sputum worden doorgegeven. → in de praktijk is MIC clinda bijna steeds <= 0,25, en hierbij wordt het fenotype MLSB constitutive niet herkend, meestal is het Resistant efflux fenotype dat gecalld wordt en hierbij enkel correctie op erythro mogelijk. | OK
|  | MLSB (+-SA) Constitutive | clindamycine | R |  | Ok
|  | Resistant (Efflux) | erytrhomycine | R | Fenotype wordt pas getriggerd bij een MIC erytro >= 4 mg/L, m.a.w. al resistent | OK
|  | Target modification (TET M) | minocycline | R | Fenotype wordt pas getriggerd bij een MIC mino >= 4 mg/L, m.a.w. al resistent | OK
Stafylococcus lugdunensis |  | MLSB (+-SA) Constitutive | erythromicine | R | cfr. Supra wordt opgevangen door custom regel manuele D-test | OK
|  | MLSB (+-SA) Constitutive | clinda | R | cfr. Supra wordt opgevangen door custom regel manuele D-test | OK
|  | Target modification (TET M) | minocycline | R | Fenotype wordt pas getriggerd bij een MIC mino >= 4 mg/L, m.a.w. al resistent | OK
Stafylococcus capitis |  | MLSB (+-SA) Constitutive | erythromicine | R | cfr. Supra wordt opgevangen door custom regel manuele D-test | OK
|  | MLSB (+-SA) Constitutive | clinda | R | cfr. Supra wordt opgevangen door custom regel manuele D-test | OK
Stafylococcus simulans |  | Resistant (Efflux) | erythromicine | R | Fenotype wordt pas getriggerd bij een MIC erytro >= 4 mg/L, m.a.w. al resistent | OK
Stafylococcus aureus, epidermidis, haemolyticus |  | Resistant to lincosamides | clindamycine | R | Zeldzaam correcties o.b.v. dit fenotype in de praktijk. Getriggerd bij MIC clinda >=0,5 mg/L en MIC erythro ≤1 mg/L, wat weinig frequent voorkomt. Hierbij wel een minor error I/R, ikv nieuwe definitie EUCAST I, eigenlijk een very major error… QUERY: max 1,28% van alle vitek antibiograms zouden dan als I doorgaan | OK, mits regel zodat clinda I → R (geen I doorgeven)
Stafylococcus aureus |  | Resistant (high level) | rifampicine | R | Nog nooit correcties gezien in de praktijk obv dit fenotype. Getriggerd bij MIC rifa >=0,125; >=1 mg/L = R. QUERY: MIC 0,125-0,5 niet tegengekomen op 1 jaar tijd. S en R is altijd duidelijk afgelijnd. Geen impact dus indien deze correctie wegvalt. | OK
voor alle stafylokokken |  | RESISANT | linezolid | R | geen probleem, fenotype wordt pas aangeduid indien MIC linezolid >= 8 mg/L is (wat > R breekpunt EUCAST (>4 mg/L)) | OK
|  | RESISTANT | SXT | R | voor stammen MIC 4 mg/L (=80 Vitek) = I worden R gemaakt resultaat query: ongeveer 5,5% van alle stafylokokken zouden I worden indien we E-E gebruiken. Bespreking MD: voorkeur regel opstellen zodat geen I doorgegeven wordt | OK, mits regel
| opmerking: | mlsb inducible correcties blijven behouden

## praktijk data
Legende errors E-E t.o.v E-Ph
rood = very major error ( S ipv R) |  | periode 28-06 tot 04-07: isolaten: 503 aantal stafylokokken: 117 aantal GNS: 386
oranje = major error (R ipv S)
grijs = minor error (S/I of I/R)
correctie in E-E idem als E-Ph
Aantal GNS | 386 |  | Aantal STA | 117
Aantal GNS met AES correctie | 62 |  | Aantal STA met AES correctie | 37
procentueel | 16.06% |  | procentueel | 31.62%
ESCO: 161 Klebsiella:57 RAOR:3 PSAE:52 ACBA:3/ACSP:3 enterobacter:22 momo, proteus, providencia, serratia: 52 citrobacter: 20 andere (Achromobacter, Hafnia, Alcaligens, Aeromonas): 16

## praktijk GNS
|  |  | temo |  |  | ampi |  |  | AMC |  |  | PTZ |  |  | CXM |  |  | CTX |  |  | CAZ |  |  | cefe |  |  | mero |  |  | amika |  |  | genta |  |  | tobra |  |  | levo |  |  | tige |  |  | nitro |  |  | coli |  |  | SXT
Isolaatnummer | species | Fenotypes | MIC | E-Ph | E-E | MIC | E-Ph | E-E | MIC | E-Ph | E-E | MIC | E-Ph | E-E | MIC | E-Ph | E-E | MIC | E-Ph | E-E | MIC | E-Ph | E-E | MIC | E-Ph | E-E | MIC | E-Ph | E-E | MIC | E-Ph | E-E | MIC | E-Ph | E-E | MIC | E-Ph | E-E | MIC | E-Ph | E-E | MIC | E-Ph | E-E | MIC | E-Ph | E-E | MIC | E-Ph | E-E | MIC | E-Ph | E-E
90090608322 | PRMI | C +- ESBL | >=32 | R |  |  |  |  | <=2 | S →R | S | <=4 | S→R | S | 4 | S→R | S | <=0,25 | S→R | S | 8 | R |  | 8 | R |  | 8 | I
90090687327 | PRMI | C +- ESBL | <=4 | S→R | S |  |  |  | 8 | S→R | S | <=4 | S→R | S | 4 | S→R | S | <=0,25 | S→R | S | 0.5 | S→R | S | 0.5 | S→R | S | <=0,25 | S
90090713980 | PRMI | C +- ESBL | <=4 | S→R | S |  |  |  | 8 | S→R | S | <=4 | S→R | S | 4 | S→R | S | <=0,25 | S→R | S | 1 | S→R | S | 0.5 | S→R | S | <=0,25 | S
9009063062851 | KLOX | C +- ESBL | 8 | S | [10 empty] | >=64 | R |  | 32 | R |  | 4 | I→R | I | 4 | I→R | I | 2 | S
90090666244 | CIFR | WILD |  |  |  | 4 | S→R | S→R
90090666257 | PRRE | WILD | [12 empty] | <=1 | S→R | S→R
9009063776751 | ESCO | C +- ESBL | <=4 | S→R | S | [6 empty] | 8 | S→R | S | 4 | S→R | S | <=0,25 | S→R | S | <=0,12 | S→R | S | 0.5 | S→R | S | <=0,25 | S
90090687329 | MOMO | WILD | [42 empty] | 64 | I→R | I→R
90090696793 | PRRE | WILD | [12 empty] | <=1 | S→R | S→R
90090696794 | CIBR | WILD |  |  |  | 4 | S→R | S→R | 8 | S→R | S→R
90090696799 | ENCL | WILD |  |  |  | 8 | S→R | S→R
90090696805 | CIFR | WILD |  |  |  | 4 | S→R | S→R | 8 | S→R | S→R
90090708420 | CIBR | WILD |  |  |  | 4 | S→R | S→R | 8 | S→R | S→R
90090713979 | MOMO | WILD | [42 empty] | 64 | I→R | I→R
9009067529951 | ESCO | C +- ESBL | <=4 | S→R | S | [9 empty] | 4 | S→R | S | <=0,25 | S→R | S | 0.25 | S→R | S | 1 | S→R | S | <=0,25 | S
90090716734 | CIFR | WILD | [6 empty] | <=2 | S→R | S→R
90090716745 | ENAE | WILD |  |  |  | 4 | S→R | S→R
90090716752 | PRVU | WILD | [42 empty] | 64 | I→R | I→R
90090720959 | ENAE | WILD |  |  |  | 4 | S→R | S→R
9009068573952 | ESCO | C +- ESBL | >=32 | R | [13 empty] | 32 | R |  | <=0,12 | S→R | S | 0.5 | S→R | S | 1 | S
90090733770 | MOMO | WILD | [42 empty] | 64 | I→R | I→R
90090733774 | ENCL | WILD |  |  |  | 4 | S→R | S→R
90090733795 | SEMA | WILD |  |  |  | 8 | S→R | S→R | 8 | S→R | S→R |  |  |  | 16 | I→R | I→R
90090733804 | SEMA | WILD |  |  |  | 8 | S→R | S→R | 8 | S→R | S→R |  |  |  | 16 | I→R | I→R
90090741931 | ACBA | ac Pase, WILD | [15 empty] | 8 | S→R | S→R
90090752379 | KLOX | WILD |  |  |  | <=2 | S→R | S→R
90090755455 | MOMO | WILD | [42 empty] | 64 | I→R | I→R
90090755456 | ENAE | WILD |  |  |  | <=2 | S→R | S→R | 8 | S→R | S→R
9009070615151 | ESCO | C +- ESBL | >=32 | R | [10 empty] | 16 | R |  | 8 | R |  | <=0,12 | S→R | S | <=0,12 | S→R | S | 2
90090785594 | CIFR | WILD |  |  |  | 4 | S→R | S→R | 4 | S→R | S→R
90090792273 | PRMI | WILD | [42 empty] | 64 | I→R | I→R
9009061984551 | ENCL | C +- ESBL/impermeability CARBA (+ESBL or HL AMPC) | [21 empty] | 0.5 | S→R | S | 1 | S
90090793903 | PRMI | WILD | [42 empty] | 64 | I→R | I→R
9009070802551 | ESCO | C +- ESBL/RESISTANT TOB NET AMI (AAC(6')) | <=4 | S→R | S | [6 empty] | 8 | S→R | S | 4 | S→R | S | <=0,25 | S→R | S | <=0,12 | S→R | S | 0.5 | S→R | S | <=0,25 | S |  | 8 | S→I | S→I | <=1 | S |  | >=16 | R
9009059947651 | MOMO | ac Pase/WILD | [12 empty] | 16 | I→R | I | [27 empty] | 64 | I→R | I→R
9009060055851 | PRMI | WILD | [39 empty] | <=0,5 | S→R | S→R | 64 | I→R | I→R
90090720960 | KLPN | ESBL | [6 empty] | 8 | S→R | S→R | <=4 | S |  | >=64 | R |  | >=64 | R |  | 32 | R |  | >32 | R
9009060851651 | PRVU | MPD/WILD (cefuroximase) |  |  |  | <=2 | S → R | S→R | [6 empty] | <=1 | S→R | S→R
9009061932951 | PRST | WILD/WILD (AAC(2')) | [12 empty] | <=1 | S→R | S→R | [12 empty] | <=2 | S |  | <=1 | S→R | S | <=1 | S→R | S
90090774789 | KLPN | ESBL | [6 empty] | 8 | S→R | S→R
9009060797151 | ESCO | ESBL | [6 empty] | 8 | S→R | S→R |  |  |  | >=64 | R |  | >=64 | R |  | 32 | R |  | 8 | R
9009063592851 | KLOX | WILD, ac Pase |  |  |  | <=2 | S → R | S→R
9009066714551 | ESCO | ESBL | [6 empty] | 8 | S→R | S→R |  |  |  | 4 | S→R | S | <=0,25 | S |  | 4 | I |  | <0,12 | S
9009067864051 | ESCO | ESBL | [6 empty] | 4 | S→R | S→R | [6 empty] | >=64 | R |  | 8 | R |  | 4 | I
9009065832351 | MOMO | Ac Pase/WILD | [12 empty] | 16 | I→R | I | [27 empty] | 64 | I→R | I→R
9009068489451 | ESCO | ESBL | [12 empty] | 4 | S→R | S | <=0,25 | S |  | 16 | R |  | <=0,12
9009068558751 | ESCO | ESBL | [6 empty] | 8 | S→R | S→R |  |  |  | >=64 | R |  | >=64 | R |  | 16 | R |  | 8 | R
9009078510851 | ESCO | ESBL | [6 empty] | 8 | S→R | S→R |  |  |  | >=64 | R |  | >=64 | R |  | 16 | R |  | 16 | R
9009080187851 | ESCO | ESBL | [6 empty] | 4 | S→R | S→R |  |  |  | >=64 | R |  | >=64 | R |  | 8 | R |  | 4 | I
9009067962651 | ESCO | MPD (cefalosporinase ampC) |  |  |  | 16 | R |  | 8 | S→R | S→R |  |  |  | >=64 | R
90090656275 | PSAE | ESBL + R carba | [18 empty] | 32 | R |  | 8 | S→R | S | 2 | S
90090811600 | PSAE | ESBL + R carba, ESBL (clav inhibited) | [18 empty] | >=64 | R |  | 8 | S→R | S | 4 | I
9009079226451 | ESCO | ESBL, AmpC |  |  |  | >=32 | R |  | >=32 | R |  |  |  |  | 8 | S→R | S | <=0,25 | S |  | 1 | S |  | <=0,12 | S
9009071625051 | ESCO | ESBL-HL ampC |  |  |  | >=32 | R |  | >=32 | R |  | 8 | S→R | S | >=64 | R |  | >=64 | R |  | 32 | R |  | 16 | R |  | <=0,25 | S |  | 8 | S→I | S→I | <=1 | S |  | >=16 | R
90090647865 | ENCL | HL ampC | [9 empty] | 8 | S→R | S
9009071108951 | MOMO | Ac Pase | [12 empty] | 16 | I→R | I | [27 empty] | 128 | R
90090792274 | ENCL | HL ampC | [9 empty] | 8 | S→R | S | >=64 | R |  | 8 | R |  | 4 | I |  | <=0,12 | S
9009074540852 | ENAE | WILD |  |  |  | 4 | S→R | S→R
9009077202854 | KLOX | WILD |  |  |  | 8 | S→R | S→R
9009065804751 | ESCO | HL ampC |  |  |  | >=32 | R |  | >=32 | R |  | 8 | S→R | S | >=64 | R |  | >=64 | R |  | 16 | R |  | 2 | I |  | <=0,25 | S
9009066614651 | ESCO | HL ampC |  |  |  | >=32 | R |  | >=32 | R |  | 8 | S→R | S | >=64 | R |  | 16 | R |  | 4 | I |  | 4 | I
90090641311 | MOMO | HL ampC/WILD | [9 empty] | <=4 | S→R | S | [30 empty] | 64 | I→R | I→R
Commentaren | temo | correcties worden momenteel manueel teruggezet, E-E beter
| ampi | OK, WILD type correcties zelfde in E-E
| AMC | VME correcties worden momenteel manueel teruggezet, E-E beter;
| PTZ | ongeveer 50/50 C+-ESBL (wordt manueel teruggezet) en HL ampC (correctie momenteel aanvaard)
| CXM | minor errors vervallen bij invoeren EUCAST breekpunt, VME C-ESBL worden manueel teruggezet, bij ESBL afhankelijk van resultaat ESBL bevestiging en concordant met 3GC cefuroxime geantwoord
| CTX | correcties worden momenteel manueel teruggezet, E-E beter
| CAZ | correcties worden momenteel manueel teruggezet, E-E beter
| FEP | VME C+-ESBL w momenteel manueel teruggezet. Voor PSAE obv ESBL VME t.o.v. E-Ph, in de praktijk correctie behouden voor dit isolaat.
| mero | OK
| amika | OK
| genta | OK
| tobra | OK
| tige, nitro | OK, WILD type correcties zelfde in E-E

## praktijk STAF
|  |  | CFO screen |  |  | oxa |  |  | amika |  |  | genta |  |  | tobra |  |  | levo |  |  | moxi |  |  | Dtest |  |  | erytro |  |  | clinda |  |  | linezolid |  |  | teico |  |  | vanco |  |  | mino |  |  | tige |  |  | FUS |  |  | FUS |  |  | rifa |  |  | SXT
Isolaatnummer | species | fenotypes | MIC | AES | EUC | MIC | AES | EUC | MIC | AES | EUC | MIC | AES | EUC | MIC | AES | EUC | MIC | AES | EUC | MIC | AES | EUC | MIC | AES | EUC | MIC | AES | EUC | MIC | AES | EUC | MIC | AES | EUC | MIC | AES | EUC | MIC | AES | EUC | MIC | AES | EUC | MIC | AES | EUC | MIC | AES | EUC | MIC | AES | EUC | MIC | AES | EUC | MIC | AES | EUC
90090608386 | CNS | MPD/MLSB/WILD | [21 empty] | + | + |  | 2 | I→R | I→R | 0.5 | I→R | I→R | [15 empty] | <=0,5 | S→R | S→R
90090608387 | STHO | resistant | [54 empty] | 80 | I→R | I
90090629369 | STEP | resistant | [54 empty] | 80 | I→R | I
90090665204 | STHO | resistant | [54 empty] | 80 | I→R | I
90090665205 | STHO | resistant | [54 empty] | 80 | I→R | I
90090666243 | STAU | MPD/MLSB | POS |  |  | 0.5 | S→R | S→R | [15 empty] | + | + |  | >=8 | R |  | 0.25 | S→R | S→R
90090671126 | STLU | MLSB | [21 empty] | - | - |  | >=8 | R |  | 0.25 | S→R | S→R
90090679121 | STEP | MLSB/resistant | [21 empty] | + | + |  | >=8 | R |  | 0.25 | S→R | S→R | [24 empty] | 80 | I→R | I
90090687320 | STAU | MPD | [24 empty] | 2 | I→R | I→R
90090687321 | STEP | resistant linco | [21 empty] | - | - |  |  |  |  | 0.5 | I→R | I
90090687323 | STHA | MPD | [24 empty] | 2 | I→R | I→R
90090695558 | STEP | resistant | [54 empty] | 80 | I→R | I
90090696796 | STAU | MLSB | [21 empty] | + | + |  | >=8 | R |  | 0.25 | S→R | S→R
90090718235 | STAU | MLSB | [21 empty] | + | + |  | >=8 | R |  | 0.25 | S→R | S→R
90090718464 | STEP | resistant linco | [21 empty] | - | - |  |  |  |  | 0.5 | I→R | I
90090733743 | STAU | MPD | [24 empty] | 2 | I→R | I→R
90090736754 | STAU | MLSB | [21 empty] | + | + |  | >=8 | R |  | 0.25 | S→R | S→R
90090736841 | STAU | MLSB | [21 empty] | + | + |  | >=8 | R |  | 0.25 | S→R | S→R
90090754396 | STAU | MLSB | [21 empty] | + | + |  | >=8 | R |  | 0.25 | S→R | S→R
90090772918 | STHO | resistant | [54 empty] | 80 | I→R | I
90090784919 | STAU | MPD | POS |  |  | 0.5 | S→R | S→R
90090785572 | STAU | MLSB | [21 empty] | + | + |  | >=8 | R |  | 0.25 | S→R | S→R
90090785593 | STAU | MLSB | [21 empty] | + | + |  | >=8 | R |  | 0.25 | S→R | S→R
9009059983451 | STAU | MLSB | [21 empty] | + | + |  | >=8 | R |  | 0.25 | S→R | S→R
9009059988551 | STEP | MPD | [24 empty] | 2 | I→R | I→R
9009061858452 | STHA | MLSB | [21 empty] | + | + |  | >=8 | R |  | 0.25 | S→R | S→R
9009062620451 | STAU | MLSB | [21 empty] | + | + |  | >=8 | R |  | 0.25 | S→R | S→R
9009063083751 | STHO | MLSB | [21 empty] | + | + |  | >=8 | R |  | 0.25 | S→R | S→R
9009063701451 | STHA | MLSB | [21 empty] | + | + |  | >=8 | R |  | 0.25 | S→R | S→R
9009063962451 | STEP | resistant | [54 empty] | 80 | I→R | I
9009064002551 | STAU | MLSB | [21 empty] | + | + |  | >=8 | R |  | 0.25 | S→R | S→R
9009066010152 | STAU | MLSB | [21 empty] | + | + |  | >=8 | R |  | 0.25 | S→R | S→R
9009066106651 | STAU | MPD | [24 empty] | 2 | I→R | I→R
9009068874451 | STHO | MLSB | [21 empty] | + | + |  | >=8 | R |  | 0.25 | S→R | S→R
9009069874551 | STHO | RESISTANT KAN TOB GEN (APH(2'')+AAC(6'))/MLSB/resistant | [6 empty] | <=2 | S |  | 1 | S→R | S→R | 2 | R | [7 empty] | + | + |  | >=8 | R |  | 0.25 | S→R | S→R | [24 empty] | 80 | I→R | I
9009069874651 | STEP | MPD | [6 empty] | <=2 | S |  | 4 | R |  | <=1 | S→R | S→R
9009071770351 | STAU | MPD | [24 empty] | 2 | I→R | I→R
Commentaren | erytrho | OK, correcties I→R obv MPD blijven behouden
| clinda | correcties obv MLSB inducible blijven, aandacht voor verdwijnen correctie obv RES linco → minor errors (I ipv R), geen hoge dosis aan clinda I bij overschakeling…: te besprkeen; Ok mits regel
| FUS | OK
| SXT | te bespreken MD
Note on C8: Marnix Mylemans: het betreft een correctie obv mic pattern discrepancy en niet obv een fenotype, en deze blijven in E-E steeds hetzelfde!

## analyse discrepanties GNS
|  |  | temocilline |  |  | ampicilline |  |  | AMC |  |  | PTZ |  |  | CXM |  |  | CTX |  |  | CAZ |  |  | cefepime |  |  | meropenem
Isolaatnummer | species | Fenotypes | MIC | E-Ph | E-E | MIC | E-Ph | E-E | MIC | E-Ph | E-E | MIC | E-Ph | E-E | MIC | E-Ph | E-E | MIC | E-Ph | E-E | MIC | E-Ph | E-E | MIC | E-Ph | E-E | MIC | E-Ph | E-E | Uiteindelijke rapportering antibiogram
90090608322 | PRMI | C +- ESBL | >=32 | R |  | >=32 | R |  | <=2 | S →R | S | <=4 | S→R | S | 4 | S→R | S | <=0,25 | S→R | S | 8 | R |  | 8 | R |  | 8 | I |  | meetfout op CAZ, FEP, mero: alles S geantwoord
90090687327 | PRMI | C +- ESBL | <=4 | S→R | S |  |  |  | 8 | S→R | S | <=4 | S→R | S | 4 | S→R | S | <=0,25 | S→R | S | 0.5 | S→R | S | 0.5 | S→R | S | <=0,25 | S |  | alles S geantwoord
90090713980 | PRMI | C +- ESBL | <=4 | S→R | S |  |  |  | 8 | S→R | S | <=4 | S→R | S | 4 | S→R | S | <=0,25 | S→R | S | 1 | S→R | S | 0.5 | S→R | S | <=0,25 | S |  | alles S geantwoord
9009063062851 | KLOX | C +- ESBL | 8 | S | [10 empty] | >=64 | R |  | 32 | R |  | 4 | I→R | I | 4 | I→R | I | 2 | S |  | meetfout op mero (etest 0,03 mg/L), ESBL bevestiging negatief, cefalosporines uiteindelijk R geantwoord obv disk diffusie.
9009063776751 | ESCO | C +- ESBL | <=4 | S→R | S | [6 empty] | 8 | S→R | S | 4 | S→R | S | <=0,25 | S→R | S | <=0,12 | S→R | S | 0.5 | S→R | S | <=0,25 | S |  | alles S geantwoord
9009067529951 | ESCO | C +- ESBL | <=4 | S→R | S | [9 empty] | 4 | S→R | S | <=0,25 | S→R | S | 0.25 | S→R | S | 1 | S→R | S | <=0,25 | S |  | alles S geantwoord
9009068573952 | ESCO | C +- ESBL | >=32 | R | [13 empty] | 32 | R |  | <=0,12 | S→R | S | 0.5 | S→R | S | 1 | S |  | gekende OXA-48, antibiogram concordant geantwoord t.o.v. vorig staal
9009070615151 | ESCO | C +- ESBL | >=32 | R | [10 empty] | 16 | R |  | 8 | R |  | <=0,12 | S→R | S | <=0,12 | S→R | S | 2 |  |  | OXA-48 positief, ESBL negatief, 3GC en 4GC uiteindelijk I geantwoord o.b.v. disk diffusie
9009070802551 | ESCO | C +- ESBL | <=4 | S→R | S | [6 empty] | 8 | S→R | S | 4 | S→R | S | <=0,25 | S→R | S | <=0,12 | S→R | S | 0.5 | S→R | S | <=0,25 | S |  | alles S geantwoord
9009061984551 | ENCL | C +- ESBL/impermeability CARBA (+ESBL or HL AMPC) | [21 empty] | 0.5 | S→R | S | 1 | S |  | Etest mero (0,25 mg/L), cefepime report as measured doorgegeven bij hoogstwaarschijnlijk HL ampC fenotype en niet ESBL
9009066714551 | ESCO | ESBL | [6 empty] | 8 | S→R | S→R |  |  |  | 4 | S→R | S | <=0,25 | S |  | 4 | I |  | <0,12 | S |  |  |  |  | Meetfout op CAZ, ESBL negatief, uiteindelijk alles S doorgegeven
9009068489451 | ESCO | ESBL | [12 empty] | 4 | S→R | S | <=0,25 | S |  | 16 | R |  | <=0,12 | [5 empty] | Meetfout op CAZ, ESBL negatief, uiteindelijk alles S doorgegeven
9009079226451 | ESCO | ESBL |  |  |  | >=32 | R |  | >=32 | R |  |  |  |  | 8 | S→R | S | <=0,25 | S |  | 1 | S |  | <=0,12 | S |  |  |  |  | ESBL bevestiging negatief, CXM correctie niet aanvaard.
90090656275 | PSAE | ESBL + R carba | [18 empty] | 32 | R |  | 8 | S→R | S | 2 | S |  | Cefepime R doorgegeven: nood aan regel
90090811600 | PSAE | ESBL + R carba, ESBL (clav inhibited) | [18 empty] | >=64 | R |  | 8 | S→R | S | 4 | I |  | QC staal, Cefepime zou R doorgegeven worden: nood aan regel
9009071625051 | ESCO | ESBL-HL ampC |  |  |  | >=32 | R |  | >=32 | R |  | 8 | S→R | S | >=64 | R |  | >=64 | R |  | 32 | R |  | 16 | R |  | <=0,25 | S |  | Belang regel
90090647865 | ENCL | HL ampC | [9 empty] | 8 | S→R | S | [15 empty] | Belang regel
90090792274 | ENCL | HL ampC | [9 empty] | 8 | S→R | S | >=64 | R |  | 8 | R |  | 4 | I |  | <=0,12 | S |  |  |  |  | Belang regel
9009065804751 | ESCO | HL ampC |  |  |  | >=32 | R |  | >=32 | R |  | 8 | S→R | S | >=64 | R |  | >=64 | R |  | 16 | R |  | 2 | I |  | <=0,25 | S |  | Belang regel
9009066614651 | ESCO | HL ampC |  |  |  | >=32 | R |  | >=32 | R |  | 8 | S→R | S | >=64 | R |  | 16 | R |  | 4 | I |  | 4 | I |  |  |  |  | Belang regel
90090641311 | MOMO | HL ampC | [9 empty] | <=4 | S→R | S | [15 empty] | Belang regel